细胞培养基质量标准及检验方法

中国医药生物技术协会

二0一一年四月

编写说明

- 根据中国医药生物技术协会2010年9月20日 组织召开的《动物细胞培养基生产管理及质量控制学术研讨会》纪要，结合我国的实际情况制定本标准。

- 本标准以《中国药典》2010版和《哺乳类动物细胞培养基》（HG/T 3935-2007）行业标准为依据，结合生物制品对细胞培养基原材料的特殊要求制定，增加了牛血清白蛋白残留量、抗生素残留量等检测项目。

- 本标准分为细胞培养基检验项目和每个项目的检验方法两部分，为评判细胞培养基产品质量提供了依据和方法，从而规范我国细胞培养基行业健康发展。

- 结果评定

依据本标准和方法对细胞培养基样品进行全项检验，所有项目均符合标准要求，判定该样品为合格；若有一项不符合标准要求，则判定样品为不合格。

细胞培养基质量标准及检验方法

- 细胞培养基质量标准

细胞培养基质量应符合表1所示的技术要求。

表1   技术要求

| 检验项目 |  | 限度要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澄清度 |  | 澄清 | 中华人民共和国药典2010年版二部附录Ⅸ B进行。 |
| pH值（每升标示量/L） |  | pH允许偏差范围为±0.30 | 中华人民共和国药典2010年版附录Ⅵ H进行。 |
| 渗透压（mOsm/kgH2O） |  | 渗透压允许偏差范围为±5％ | 中华人民共和国药典2010年版二部附录Ⅸ G 渗透压摩尔浓度测定法进行。 |
| 干燥减量的质量分数（%） |  | ≤5.0 | 按中华人民共和国药典2010年版二部附录Ⅷ L 干燥失重测定法进行。 |
| 细菌内毒素（EU/ml） |  | ≤10 | 按中华人民共和国药典2010年版附录Ⅺ E 细菌内毒素检查法中的凝胶法进行。 |
| 微生物限度 | 细菌数（CFU/g） | ≤200 | 按中华人民共和国药典2010年版附录Ⅺ J 微生物限度检查法进行，检查项目为细菌数、霉菌数。检查法采用平皿法。 |
|  | 霉菌数（CFU/g） | ≤50 |  |
| 细胞生长试验（vero细胞） | 细胞形态 | 成纤维样贴壁生长，形态正常无变异 | 按中华人民共和国化工行业标准《哺乳类动物细胞培养基》HG/T 3935-2007第7.7条进行。 |
|  | 细胞数量 | 培养72h细胞数量不低于1×105cells/ml；继续维持48h细胞数量不低于1×105cells/ml |  |
| 牛血清白蛋白 |  | 不得检出 | 依据中华人民共和国药典2010年三部附录Ⅷ I牛血清白蛋白残留量测定法进行，不得检出牛血清白蛋白。 |
| 抗生素 |  | 不得检出 | 依据中华人民共和国药典2010年三部附录Ⅸ A抗生素残留量测定法进行，不得检出青霉素、链霉素及庆大霉素。 |

- 检验方法

除非另有说明，检验中仅使用确认为分析纯的试剂和中华人民共和国药典2010年版中规定的纯化水。

2.1 澄清度的测定

称取每升标示量的实验室样品，置于1 000ml烧杯中，加水950ml，搅拌至溶解，补加水至1000ml, 搅拌均匀。按中华人民共和国药典2010年版二部附录Ⅸ B进行。

2.2  pH值的测定

称取每升标示量的实验室样品，置于1 000ml烧杯中，加水950ml，搅拌至溶解，补加水至1000ml, 搅拌均匀。按中华人民共和国药典2010年版三部附录ⅤA进行。

2.3 干燥减量的测定

按中华人民共和国药典2010年版三部附录Ⅶ L 干燥失重测定法进行。

2.4  渗透压的测定

称取每升标示量的实验室样品，置于1 000ml烧杯中，加水950ml，搅拌至溶解，补加水至1000ml, 搅拌均匀。按中华人民共和国药典2010年版三部附录ⅤH渗透压摩尔浓度测定法进行。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5%。

2.5  细菌内毒素的测定

按中华人民共和国药典2010年版三部附录Ⅻ E 细菌内毒素检查法中的凝胶法进行。

2.6  微生物限度的测定

按中华人民共和国药典2010年三部附录Ⅻ G微生物限度检查法进行，检查项目为细菌数、霉菌数。检查法采用平皿法。

2.7  细胞生长试验

2.7.1 贴壁型细胞生长试验

2.7.1.1 方法提要

1)本试验所用容器具及溶液均为无菌，试验操作过程均为无菌操作。

2)细胞在37℃恒温条件下，在含体积分数3%或10%的小牛血清的细胞培养液中生长72h，观察细胞形态并进行细胞计数；细胞生长72h后，更换不含小牛血清的细胞培养液，继续培养48h，观察细胞形态并进行细胞计数。

2.7.1.2  试剂和材料

1)牛血清：符合中华人民共和国药典2010年版三部附录ⅩⅢ D。

2)平衡盐溶液：称取氯化钾0.2g，精确至0.01g；无水磷酸二氢钾0.2g，精确至0.01g；氯化钠8.0g，精确至0.01g；无水磷酸氢二钠1.15g，精确至0.001g；加纯化水1 000ml，混匀，测pH值，pH值应在7.5±0.3，过滤除菌即得。

3)细胞：vero细胞（或根据不同的细胞培养基种类选择适应的细胞):细胞代次不超过150代。

4)细胞培养液：按产品使用说明书要求配制；

3)胰蛋白酶溶液：称取胰蛋白酶（1:250）2.5g，精确至0.01g，加1 000ml平衡盐溶液，混匀、测pH值，用1mol/L NaOH或1mol/L HCl 调pH值7.6～7.8，过滤除菌即得。

2.7.1.3 仪器

1）医用净化工作台：洁净级别为百级.

2）二氧化碳恒温培养箱：能通二氧化碳气体并且保持二氧化碳体积分数为（5±0.1）％，能在（37±1）℃恒温。

3）细胞培养瓶：T25型、无菌。

4）显微镜：倒置、相差。

5）血球计数板。

6）盖玻片：无水乙醇浸泡并擦干。

2.7.1.4 试验步骤

1）制备细胞悬液

A取长成致密单层的细胞种子，将原细胞培养液从细胞培养瓶内吸出，用适量平衡盐溶液洗细胞一次，弃洗液（去除死细胞）。

B向细胞培养瓶内加入胰蛋白酶溶液1ml，消化一定时间，在显微镜下观察,当细胞变圆接近脱壁时，将胰蛋白酶溶液倒掉。

C根据细胞数量加入一定量细胞培养液，用吸管吹打，使细胞脱壁制成细胞悬液A。

2) 细胞培养

A 吸取一定量的细胞悬液A，加到细胞培养瓶内。

B 向细胞培养瓶内加至10ml含体积分数为3%或10%的小牛血清的细胞培养液，使细胞接种数量为5×104细胞/ml。

C 将细胞培养瓶送入培养箱，在（37±1）℃温度条件及（5±0.1）％二氧化碳条件下进行培养。

D 培养72h，观察细胞形态，按照2.7.1.4步骤1）方法制备细胞悬液，进行活细胞计数。

E 培养72h后，更换不含牛血清的细胞培养液10ml，继续培养48h，观察细胞形态，按照2.7.1.4 试验步骤1）方法制备细胞悬液，进行活细胞计数。

3) 细胞计数

A 将需要计数的细胞按按照2.7.1.4步骤1）方法制备细胞悬液B。

B 吸取细胞悬液B100μl转移至离心管中，视细胞量确定是否稀释及稀释倍数。

C 将盖玻片盖于计数板中心的计数室上方。调整计数板中的细胞数量在（100～300）个。沿盖玻片边缘点加细胞悬液使其通过毛细作用自然渗入，不要留有气泡，不要外溢，显微镜下计数。

D 观察计数板四角大方格中的细胞数，细胞压中线时，一般遵循“计左不计右，计上不计下”的原则。将计数板观察细胞数代入下列公式：

计数板观察细胞数×104 ×稀释倍数/4＝细胞数/ml

2.7.1.5分析结果的表述

培养72h的细胞，细胞形态应正常，活细胞数量应达到1×105个/ml以上。继续维持培养48h的细胞形态应正常，活细胞数量应不小于1×105个/ml以上。

2.7.2 悬浮型细胞生长试验

2.7.2.1 方法提要

本试验所用容器具及溶液均为无菌，试验操作过程均为无菌操作。

细胞在37℃恒温条件下，在细胞培养液中悬浮生长72h，观察细胞形态，进行72h细胞计数。

2.7.2.2 试剂和材料

1）细胞：已适应待检细胞培养基的悬浮细胞株。

2）细胞培养液：按产品使用说明书要求配制；

2.7.2.3仪器

1） 医用净化工作台：洁净级别为百级；

2） 恒温震荡培养箱：能在（37±1）℃恒温；

3） 细胞培养瓶：250ml 摇瓶，应无菌；

4） 显微镜：倒置、相差；

2.7.2.4  细胞培养

1）用方瓶或摇瓶扩增细胞；

2）离心细胞，用待测细胞培养液重悬细胞，计数，计算出所需要的细胞数；

3）将细胞转至摇瓶中，细胞数量接种数量为2.5×105个/ml，加液量20ml左右；

4）将摇瓶细胞移至恒温培养箱中培养，转速90～100rpm，温度37℃；

5）培养72h，记录细胞数量和活率（采用0.4%的台盼蓝染色法计数及计算活率）。

2.7.2.5 细胞活率计算

1） 细胞染色：取吸管1支，伸入培养瓶中，轻轻反复吹打细胞悬液使细胞重悬均匀后，立即吸细胞悬液少许，向另一离心管中滴入细胞悬液1份，再滴入台盼蓝染液1份，混匀，置2～3分钟。

2） 计数：按2.7.1.4步骤 1）进行。镜下观察可见细胞分散各处，健康细胞胞体完整，透明不着色，凡着色细胞均为死细胞。记录活细胞数及细胞总数。

3）活率计算                细胞活率% =（活细胞数量/细胞总数）×100%

2.7.2.6 分析结果的表述

悬浮培养72h的细胞形态应正常，培养72h细胞数量应达到1.0×106个/ml以上,活率应达到90%以上。

2.8 牛血清白蛋白残留量

依据中华人民共和国药典2010年三部附录Ⅷ I牛血清白蛋白残留量测定法进行，不得检出牛血清白蛋白。

2.9 抗生素残留量

依据中华人民共和国药典2010年三部附录Ⅸ A抗生素残留量测定法进行，不得检出青霉素、链霉素及庆大霉素。